동의과학대학교 산학 입찰2023-B06호

규 격 서

고성능 액체크로마토 그래피(UHPLC)

2023. 10.

동의과학대학교 산학협력단

물품 목록

번호	품 명	수량	단위	비 고
1	고성능 액체크로마토 그래피(UHPLC)	1	SET

※ 공통 사항

1. 납품 기한 : 계약일로부터 1개월 이내

2. 기타

가. 납품된 물품은 지정된 장소에 설치하고 외관 및 성능검사를 실시한 검수를 필한다.

나. 사용자 교육 : 본 장비를 납품 후 필요한 사용자 교육을 실시해야 한다.

다. 교육 및 검수에 대한 제반 경비는 계약업체가 부담한다.

물품규격서

물품명

고성능 액체크로마토 그래피(UHPLC)

수  량

1 SET

세     부     사     양

Ⅰ. 용도(End-user's Use and Feature)

1. 다양한 유기 화합물의 정량적 및 정성적 분석을 위한 분취용 고성능 액체 크로마토그래피

Ⅱ. 장비의 구성(Configurations of Goods)

구 분	세부 규격	비고
고성능 액체크로마토 그래피(UHPLC)	1. 쿼터너리 펌프 2. 자동시료 주입기 3. 통합컬럼 온도조절기 4. 형광 검출기 5. 데이터 시스템 & 소프트웨어 6. 악세서리

Ⅲ. 규격(Specification)

1. 쿼터러니 펌프

1) 유압시스템 : 서보제어 가변 스트로크 구동 방식의 듀얼 피스톤 직렬 펌프

2) 설정 가능한 유량범위 : 0.001~10 mL/min 의 점들을 0.001 mL/min 단위로 설정

3) 유량정밀도 : §0.07 % RSD 이하

4) 유량 정확도 : ± 1% 또는 10 μL/min 이상

5) 압력 작동 범위 : 최대 60MPa(600bar, 8700psi) ~ 최대 5 mL/min의 작동 범위

6) 압력진동 : > 2% 이하

7) 지연량 : 600 μL 이하

8) 통합 탈가스 장치 : 채널 수(4), 채널당 내부 볼륨(1.5mL)

2. 자동시료 주입기

1) 주입범위 :　60 MPa까지 0.1 - 100 μL(0.1 μL씩 증감)

2) 정밀성 : 5 - 100 μL 범위의 피크면적값에 대하여 상대표준편차 0.25% 미만

3) 압력범위 : 0 - 60 MPa (0-600 bar, 0-8,702 psi)

4) 시료 점도 범위 : 0.2 - 5 cp

5) 시료처리용량 : 132개 x 2 mL 바이알 (2개의 트레이 기본 제공)

6) 잔류영향 : 주입바늘 세척 시 0.004% (40 ppm) 미만)

7) 주입작동속도 : 18초

세     부     사     양

3. 통합컬럼 온도조절기

1) 온도범위 : 상온이상 5℃ - 80℃

2) 컬럼용량 : 30 cm 및 4.6 mm 내경 기준 2개

3) 온도조절 안정성 : ±0.10℃ (센서사용 시)

4) 온도조절 정확성 : ±0.5 K (센서사용 시)

5) 예열시간 : 5분 내에 20 – 40℃

4. 형광 검출기

1) 성능 규격 : 단일 파장 작동모드

2) 라만 시그널(H2O) 500 이상 (신호에서 측정된 참조 노이즈)

3) 최대 데이터 획득속도：74 Hz  또는 이상

4) 광원 제논 플래쉬 램프, 표준 모드(20 W), 절약 모드(5 W), 수명 4000시간

5) 펄스 진동 수 296 Hz (단일 신호 모드), 74 Hz(절약 모드) 또는 이상

5. 데이터 시스템 & 소프트웨어

1) 하드웨어

2) 액체 크로마토그래피용 크로마토그래피 데이터 시스템

3) Intelligent Reporting을 통해 LC 및 GC 데이터에 대한 최신 표준 또는 사용자 정의 보고서를 작성할 수 있음

6. 기타 악세사리

Ⅳ. 기타 조건(Remarks)

1. 워런티 : 설치 후 1년

2. 설치 : Certi. 보유한 엔지니어에 의한 설치

3. 제조업체의 경우 직접 생산 증명서를 제출

4. 제조업체가 아닐 경우 제조업체로부터 기술지원 확약서를 받아서 제출할 수 있는 업체